汕尾市配装眼镜产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

配装眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品。

在企业的加工中心或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

抽样基数应不少于抽样数量，每个受检企业抽样数量为1副（无备样）。

二、主要检验项目及不合格类别的划分指标

表1检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 镜片表面质量和内在疵病 |  | GB 10810.1-2005 6.6 | ● |  |  | ● |  |
| - 2 | 镜架外观质量 |  | GB/T 14214-2019 4.3 | ● |  |  | ● |  |
| - 3 | 球镜顶焦度偏差（D） |  | GB 10810.1-2005 6.1 | ● |  | ● |  |  |
| - 4 | 柱镜顶焦度偏差（D） |  | GB 10810.1-2005 6.1 | ● |  | ● |  |  |
| - 5 | 柱镜轴位方向偏差（°） |  | GB 13511.1 6.3 | ● |  | ● |  |  |
| - 6 | 棱镜度偏差（Δ） |  | GB 13511.1 6.5 | ● |  | ● |  |  |
| - 7 | 附加顶焦度（D） |  | GB 10810.1-2005 6.4 | ● |  | ● |  |  |
| - 8 | 光学中心单侧水平偏差（mm） |  | GB 13511.1 6.4 | ● |  | ● |  |  |
| - 9 | 光学中心垂直互差（mm） |  | GB 13511.1 6.4 | ● |  | ● |  |  |
| - 10 | 光学中心水平距离偏差（mm） |  | GB 13511.1 6.4 | ● |  | ● |  |  |
| - 11 | 可见光谱区光透射比（%） |  | GB 10810.3-2006 | ● |  | ● |  |  |
| - 12 | 紫外光谱区透射比（%） |  | GB 10810.3-2006 6.5 | ● |  |  |  | ● |
| - 13 | 镜片厚度 |  | GB 10810.1-2005 5.2.2 | ● |  |  |  | ● |
| - 14 | 镜片色泽 |  | GB 10810.1-2005 | ● |  |  |  | ● |
| - 15 | 装配质量 |  | GB 13511.1 5.8 | ● |  |  |  | ● |
| - 16 | 标志1 |  | GB 13511.1 7.1 | ● |  |  | ● |  |
| - 17 | 标志2 |  | GB 13511.1 7.1 | ● |  |  |  | ● |
| 备注 |  | - 1.配装眼镜所用镜片有染色时透射应符合GB10810.3 5.3要求，使用光致变色镜片时应符合GB 10810.3 5.5要求，当配装眼镜明示可适合作驾驶镜时应符合GB 10810.3 5.4要求。 - 2.标志1项目包括配装眼镜应标明顶焦度值、轴位、瞳距等处方参数。 3.标志2项目包括生产厂厂名、厂址和产品所执行的标准。 4.当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB13511.1要求。 |  |  |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 10810.1-2005  眼镜镜片    第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006   眼镜镜片及相关眼镜产品    第3部分:透射比规范及测量方法

GB 13511.1-2011   配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB/T 14214-2019   眼镜架    通用要求和试验方法

QB 2506-2017      光学树脂眼镜片

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

1.样本判定

依据所检质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本进行综合判定。对于不合格的样本，判定结果分为严重不合格和不合格两类。样本不合格程度分类如下表所示：

| 质量指标重要程度及不合格严重程度 |  | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 定量型质量指标 | 定性型质量指标 |  |
| 重要质量指标严重不合格 | 重要质量指标不合格 | 严重不合格 |
| 重要质量指标不合格 | 较重要质量指标不合格 | 不合格 |
| 较重要质量指标严重不合格或不合格 |  |  |
| 次要质量指标严重不合格或不合格 | 次要质量指标不合格 |  |
| 注1：当定量性质量指标的检验结果超出标准允差的3倍时，应判定该质量指标为严重不合格。 注2：样本中累积出现 3 个及以上定量型的较重要质量指标严重不合格或重要质量指标不合格，宜判定样本为严重不合格。 |  |  |

2.监督总体判定

若所检样本为严重不合格，判定该监督总体为严重不合格；若所检样本为不合格，判定该监督总体为不合格；若所检样本为合格，判定该监督总体为未发现不合格；标志2不参与监督总体的综合判定。

当被检样品明示的质量要求优于本方案中检验指标依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本方案中检验指标依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含本方案中检验指标依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。