汕尾市2024年生态环境监测能力提升项目

用

户

需

求

书

汕尾市生态环境局

2023年11月

# 一、采购项目名称

# 汕尾市2024年生态环境监测能力提升项目

# 二、采购项目预算

人民币壹佰陆拾柒万伍仟元整（￥1675000.00元）

# 三、供应商资格要求

（一）供应商须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（三）本项目不接受联合体投标。

# 四、采购项目一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收一体化分析仪（石墨炉+火焰） | 台 | 1 | 450000 | 450000 | 含实验台及排气系统。配纯水仪1台、实验室抽湿机1台、电脑1台 |
| 2 | 低浓度颗粒物恒温恒湿箱 | 台 | 1 | 326000 | 326000 | 全自动称重系统，配电脑1台 |
| 3 | 恒温恒流大气采样器 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 大气四路\颗粒物1路 |
| 4 | 十万分之一天平 | 台 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 5 | 低浓度颗粒物采样枪 | 套 | 1 | 26000 | 26000 | 高低浓度颗粒物均可采集 |
| 6 | 环境空气采样器-（大气采样器） | 台 | 4 | 26000 | 104000 | 2路溶液吸收采样， |
| 7 | 颗粒物采样器 | 台 | 4 | 60000 | 240000 | 无组织颗粒物采样，配烟尘烟气校准仪1台（烟尘、烟气均可校准） |
| 8 | 便携式多种气体分析仪 | 台 | 1 | 352000 | 352000 | 可测甲烷，总烃，非甲烷总烃。符合《HJ 1332—2023固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总的测定便携式气相色谱-氢火焰离子检测器法》。后续可扩展苯系物模块。配移动电源2台、电脑1台。 |
| 9 | 多功能水质采样器 | 台 | 1 | 52000 | 52000 | 配独立溶解氧分析仪2台。满足由国家环保局发布的HJ 91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》中对采样的要求。 |
| 10 | 便携式大气采样器 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 采无组织非甲烷总烃。 |
| 合计 |  |  |  |  | 1675000 |  |

# 五、采购项目技术要求

### （一）原子吸收一体化分析仪（石墨炉+火焰）

1.光学系统

（1）光学系统：火焰：光学双光束；石墨炉：高通量单光束；

▲（2）测定波长范围：185~900nm；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

（3）单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数1800线/mm，焦距300mm，光栅面积40x40mm；

（4）光谱带宽：0.1，0.2，0.4，0.7，1.0，2.0nm六档自动切换；

（5）灯座数：自动切换型不少于8灯座；

（6）高性能空心阴极灯：两个灯座能兼容高性能空心阴极灯，仪器内置高性能空心阴极灯电源；

（7）点灯方式：具备发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2；

（8）检测器：高灵敏度光电倍增管；

（9）背景校正方式：火焰和石墨炉分析都具备全波长范围内背景校正功能。至少两种方式（BGC-SR和BGC-D2）均可用于火焰和石墨炉分析。背景校正能力不小于100倍；

（10）火焰/石墨炉切换：火焰石墨炉一体机，可自动切换；

（11）测定方式：具备火焰连续法、火焰微量进样法、石墨炉法、火焰发射法。

2.火焰分析

（1）燃烧头类型：气冷预混合型；

▲（2）燃烧头：不小于10cm钛制（用于N2O-C2H2火焰的不大于5cm燃烧头可选）；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

（3）雾化器：Pt-Ir毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球；

（4）雾化室：需耐腐蚀，雾化效率高，如经特殊处理的聚丙烯材料制；

（5）位置调节：具备最佳燃烧器高度自动检索；上下位置、前后位置均自动调节；

（6）气体控制：燃气/助燃气自动流量设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索。

3.石墨炉分析

▲（1）加热温度范围：室温～3000℃；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

▲（2）升温速率：最大升温速度3000℃/秒；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

（3）加热控制：干燥阶段：数字电流控制（带温度自动校正功能）；灰化/原子化阶段：光学温度控制（光学传感器）

（4）加热级数：最多20级；

（5）加热方式：斜坡/阶梯；

（6）炉内气体控制：2路自动切换；

（7）灵敏度设定：具备高灵敏度模式设置；

（8）炉内富集：最多20次；

（9）炉内气流量0~1.50L/min, 0.01L/min可调；

（10）升温程序最优化功能：具备升温程序自动最优化功能；

（11）石墨炉位置调节：前后/上下自动调节，燃烧头/石墨炉自动切换。

4.自动进样器

（1）配置自动进样器，适用于火焰分析和石墨炉分析；

（2）至少具备原点检测功能，自动清洗功能，自诊断功能，随机编排功能；

（3）最大样品个数：试剂不少于8位，样品不少于60位；

（4）采样功能：至少具备稀释功能和试剂添加功能。

（5）注射器：≥250μL；

（6）进样量：2~90μL；

（7）重复性：≤1%RSD（20μL时）；

（8）交叉污染：清洗口0.00001以下；混合口0.00001以下；

（9）具备自动稀释再测定功能：可根据工作曲线，自动计算可进入工作曲线范围内的稀释倍率进行稀释；

（10）配置要求：火焰石墨炉原子吸收分光光度计主机一台，石墨炉电源一台，石墨炉自动进样器一套、高密石墨管10个、热解石墨管10个，空心阴极灯8个、中文操作软件和操作手册、同一品牌空气压缩机一台、配套冷却循环水一台、配置试验台一套。

（11）配纯水器1台，以满足重金属检测水质要求：进水水源：一般城市自来水，可饮用水TDS:<200mg/L。进水水压：0.5-1.0MPa，水温5-40℃。制水速度：25L/H；出水口1：电阻率10MΩ.cm；出水口2：电阻率18.2MΩ.cm@25℃，TOC：<5ppb，颗粒（>0.22µm）<1个/ml，微生物<1cfu/ml；（热源<0.001 EU/ml）：

（12）配置实验室抽湿机1台，维持仪器的工作环境条件：水箱容量不小于3L；日除湿量不小于18L。

（13）配置电脑1台，参数如下：（1）主机：CPU：处理器i5以上，内存容量：不低于16G，硬盘容量：不低于512G，固态硬盘 ，内置无线网卡，视频接口：HDMI接口，USB个数：至少4个，电源瓦数：60W(12V/5A) 100~220V ，散热配置：风冷散热。（2）显示器：尺寸： 23-25英寸宽屏。（3）键盘鼠标：光电鼠标。

### （二）低浓度颗粒物恒温恒湿箱

★（1）具备全自动称量功能，可以称重47mm,90mm滤膜，超低排放滤嘴和滤筒，内置天平要求十万分之一的精密天平，并具有恒温、恒湿、除静电、自动识别滤膜编码、自动称重、四级防震等功能。满足《HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法标准要求》的要求。（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

（2）系统内置天平要求：十万分之一天平，分辨率：0.01mg，量程0-52g，重复性：≤0.02mg，线性：0.05mg。

（3）称量室具备恒温、恒湿功能要求：温度控制范围：15℃ - 30℃；相对湿度控制范围：40%RH-60%RH，温度控制误差：±0.5℃，相对湿度控制误差:±3%。

▲（4）须可称重47mm滤膜、90mm滤膜，超低排放滤嘴和滤筒。

可以称重47mm滤膜、90mm滤膜，超低排放滤嘴和滤筒。

称重47mm滤膜时，能单次称量不少于 80张滤膜，预衡重不少于20张滤膜；

称重90mm滤膜时,能单次称重不少于40张滤膜，预衡重不少于12张滤膜；

称重超低排放滤嘴,能单次称重不少于20张滤嘴，预衡重不少于20张滤嘴；

称重超低排放滤筒,能单次称重不少于20张滤筒，预衡重不少于20张滤筒。

（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

▲（5）具备二进制编码摄像自动识别47毫米、90毫米滤膜信息，无需人工输入编号。采用高速广角 CCD作为传感器，全局曝光方式；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

▲（6）具备机械手自带样品掉落识别系统，带样品掉落报警；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

▲（7）仪器风速可调不少于10级。（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

▲（8）仪器主机尺寸（长*宽*高）小于800*600*850(mm)。（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

（9）系统操作：中文操作界面；具备手动、自动操作模式；数据可导出.pdf和.xlsx格式。能记录称重开始时间、称重结束时间、环境参数、异常报警。

（10）系统可以与PC机连接使用，具有专门操作软件，可实时记录衡重环境的温度，湿度。温度、湿度异常时存储并报警，能自动衡重、自动称重、自动计算结果、按国标格式打印报表等功能。

（11）系统有除静电功能：能实时去除滤膜上的静电，去除时间＜20s。

（12）配置电脑1台，参数如下：（1）主机：CPU：处理器i5以上，内存容量：不低于16G，硬盘容量：不低于512G，固态硬盘 ，内置无线网卡，视频接口：HDMI接口，USB个数：至少4个，电源瓦数：60W(12V/5A) 100~220V ，散热配置：风冷散热。（2）显示器：尺寸： 23-25英寸宽屏。（3）键盘鼠标：光电鼠标。

（13）配置清单：十万分之一电子天平1台；恒温恒湿控制过滤系统1套；滤膜称重组件1套；滤膜预恒重组件1套；旋转编码器1套；滤膜除静电装置1套； PC机控制软件1套；电脑1台。

### （三）恒温恒流大气采样器

1.具有不少于5气路同时采样功能（4路环境空气采样器和1路颗粒物采样），每路采样流量分别设置并独自恒流控制。

2.具有采样流量自动控制功能，具有自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化的功能。

3.采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度。

4.具有自动计算累计采样体积功能，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积。

5.具有一体式恒温箱，可内置不少于4个吸收瓶。

6.采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样

7.宽温高亮OLED显示屏，适用于-40℃高寒环境。

8.具有即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式。

9.大气压可输入和测量，适于低压环境使用。

10.具有内置锂电池和充电管理模块，锂电池充电线和仪器供电线合二为一。

11.采样数据可存储、查阅、导出、打印。

12.须内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机打印数据。

13.具备USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序。

14.配置物联网模块接口，可拓展联网功能。

15.采样头须采用铝合金材质，能抗静电吸附。

16.颗粒物采样流量：（80~120）L/min	，分辨率：0.1L/min，准确度：	不超过±2%	。

17.大气采样流量：两路(0～1.0）L/min，分辨率：0.01L/min，准确度：	不超过±5%。

18.流量计前温度：（-30~99）℃，分辨率：	0.1℃	，准确度：不超过±2.5℃。

19.流量计前压力：（-45~0）kPa，分辨率：	0.01kPa	，准确度：不超过±2.5%。

20.恒温控制：（15~30）℃	，分辨率：0.1℃	，准确度：不超过±2℃。

21.大气压：（60~130）kPa	，分辨率：0.01kPa	，准确度：不超过±500Pa。

22.数据存储：不低于9999组

23.主机重量：不大于 5.0kg

24.内置锂电池容量：不低于15Ah

25.工作时间：不低于5小时（室温条件下，负载-2.5kPa 流量100L/min，未开恒温）

26.仪器配置：主机1套、采样头1套、三脚支架1套、防倒吸干燥筒4个、其他必要的配件1套。

### （四）十万分之一天平

1.最大称量：62/120g；

2.精度：0.01mg/0.1mg；

3.稳定时间：≤6s

4.使用温湿度：温度5-35℃，湿度20-80%RH；

5.重复性：0.03/0.1mg；

6.线性：± 0.05/± 0.2mg；

7.校准砝码：全自动内部校准。

### （五）低浓度颗粒物采样枪

1.用于测定固定污染低浓度颗粒物。取样管的前端兼容滤筒及低浓度采样头，具有加热功能，须满足《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）的要求。

2.取样管的前端兼容滤筒及低浓度采样头，且均具有加热功能。

3.加热温度可在（100~160）℃范围内设定，分辨率1℃，准确度±10℃；

4.可选配油烟采样头组件，实现油烟采样；

5.具有角度超限报警提醒，保证采样精度；

6.皮托管模块化，易拆卸，可更换；

7.枪体特有的水陷阱结构能够有效阻止冷凝水回流，避免影响样品；

8.直径Ø47mm一体式钛采样头整体称重，自损耗低，专用拆装工具拆装快速便捷；

9.适用标准3#滤筒；

10.可加装无线模块，用于无线传输烟道工况；

11.内置电子标签，与软件配合实现仪器智能化管理；

12.管体采用钛/不锈钢材质；

13. 皮托管系数：0.84±0.01

14. 采样头滤膜直径：Ø47（有效直径Ø40mm）

15. 滤筒规格：标准3#（φ28×70）

16. 取样管长度：标准1.5米（有效1.2米），耐温：≤260℃

17.配套原有设备适宜的低浓度枪及枪头。

### （六）环境空气采样器-（大气采样器）

1.满足溶液吸收法采集环境空气、室内空气中的SO2、NOx等各种环境污染气体成分；

2.具备电子流量计，系统自动补偿电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化；

3.大气压可输入和测量；

4.具备自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积的功能；

5.具备采样过程停电自动保存工作数据、来电后可恢复采样的功能；

6.具有防倒吸设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸；

7.至少两路设计，并可单独控制；

8.采样数据可存储、打印；

9.须内置大容量锂电池，可在无外接电情况下长时间使用；

10.具有避光盖，能对采样进行二级避光；

11.具有防冻功能，可根据环境温度自动加热，防止试液结冰；

12.按键式操作设计；

13.技术参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (0～1.0)L/min | 0.001L/min | 不超过±2% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 不超过±0.2% |
| 大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |

### （七）颗粒物采样器

1.满足溶液吸收法采集环境空气、室内空气中的SO2、NOx等各种环境污染气体成分；

2.具备电子流量计，系统自动补偿电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化；

3.大气压可输入和测量；

4.具备自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积的功能；

5.具备采样过程停电自动保存工作数据、来电后可恢复采样的功能；

6.具有防倒吸设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸；

7.至少两路设计，并可单独控制；

8.采样数据可存储、打印；

9.须内置大容量锂电池，可在无外接电情况下长时间使用；

10.具有避光盖，能对采样进行二级避光；

11.具有防冻功能，可根据环境温度自动加热，防止试液结冰；

12.按键式操作设计；

13.技术参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (0～1.0)L/min | 0.001L/min | 不超过±2% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 不超过±0.2% |
| 大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |

14.须配置烟尘烟气校准仪1台，用于流量校准，技术参数如下：

（1）具备微压、表压、温度、流量校功能，可满足烟尘测试仪的全功能校准及其他采样仪器的校准；

（2）具有微小、小、中、大等多路流量测量功能，且多路流量可同时运行，同步进行校准；

（3）具有PT100烟温标定和验证功能（包括0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃），具有干湿球检验功能；

（4）具有计温、计压测量功能，能自动进行标况、参比、环境等多种状态下流量换算；

（5）具有环境温度和大气压测量功能）

（6）能对烟尘采样器的动压、静压、烟温、流量以及油气回收检测仪的压力、流量进行校准；

（7）具有高能锂电池，可在无外接电源的情况下工作，工作时间不低于8小时；

（8）具备数据存储、查询、打印和导出功能；

（9）具有USB接口，可将数据文件导出;

（10）技术指标要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微小流量 | (10～200)mL/min | 0.1mL/min | 不超过±1% |
| 小流量 | (200～2000)mL/min | 0.1mL/min | 不超过±1% |
|  | (2～20)L/min | 0.1L/min | 不超过±1% |
| 中流量 | (20～230)L/min | 0.1L/min | 不超过±1% |
| 大流量 | (200～1500)L/min | 0.1L/min | 不超过±1% |
| 表 压 | (-60～60)kPa | 0.001kPa | ±0.5%FS |
| 环境大气压 | (50～130)kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 环境温度 | (-40～80)℃ | 0.1℃ | 不超过±2℃ |
| 烟温标定（PT100） | 0℃、44℃、80℃、120℃、195℃、200℃、300℃、400℃ | \ | 不超过±1℃ |

### （八）便携式多种气体分析仪

1.应用范围

采用气相色谱分离技术及FID检测器，能快速检测空气和废气中非甲烷总烃、甲烷、总烃浓度值，仪器性能满足《HJ1332-2023固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》、《HJ38-2017固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》、《HJ1012-2018环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》等标准的技术要求。

2.技术特点

▲（1）产品列入中国环境监测总站《废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式检测仪适用性检测合格名录》；（提供中国环境保护产品认证证书盖章复印件证明并加盖投标单位公章）

（2）检测因子：分别测得总烃和甲烷的含量后，两者之差为非甲烷总烃的含量；

（3）采用FID检测器测量非甲烷总烃，可实时监测火焰状态，具有熄火保护功能，火焰熄灭时能实现一键自动点火，故障状态下自动报警；

（4）加热功能：样品采集和传输单元具备加热功能，加热温度可自主设定并将实际温度显示在仪器中，加热范围覆盖120~180℃；

（5）采样部件：管路采用不锈钢或聚四氟乙烯材质，设置滤尘除水装置，采样探头前段有可更换的过滤滤芯，至少能过滤粒径1μm以下的颗粒物；

▲（6）采用氢气发生器+气瓶/气罐：内置载气、氢气（采用固态合金储氢瓶）和标气瓶，所有气瓶支持快速插拔设计，正常运行的连续工作时间不小于4小时,同时内置零气发生模块，无需外接零气，采用外置氢气发生器向气瓶/气罐进行充气，一次充气可用5小时以上；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

▲（7）主机内置锂电池并支持现场快速更换电池，电池供电时间不小于4小时；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

（8）主机内置不低于7寸高清彩色触摸屏，仪器操作软件采用中文界面，可显示仪器状态、方法选择、参数设置、监测过程、实时浓度、数据谱图记录和处理控制界面等，同时可查询所有历史数据和谱图，亦可通过wifi、有线网线连接移动工作站，可在移动工作站对仪器进行控制，实现上述功能，上述软件应终身使用和升级；

▲（9）工作曲线：内置不少于4条单点校准曲线和多点校准曲线，校准曲线可在仪器运行时进行切换；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

▲（10）产品具有防爆功能(或隔爆外壳)且有防爆合格证证书；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

▲（11）具备工况测量功能，可实时传输工况信息，也可直接输入；（需提供具有CMA检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或产品宣传彩页并加盖投标人公章）

（18）内置大气压传感器和北斗、GPS模块，显示仪器当前气压、经纬度等信息。

3.技术指标

（1）检测量程：至少覆盖0.1~10000 mg/m3（甲烷）；

（2）检出限：≤0.1ppm（非甲烷总烃）；

（3）定量重复性≤2%（非甲烷总烃）；

（4）线性误差≤2%F.S.；

（5）仪器分析周期：≤1min（非甲烷总烃））；

（6）加标回收率：80%～120%

（7）内置锂电池续航时间不小于4小时；

（8）数据存储量不少于10000组数据；

（9）主机尺寸不大于（长282×宽175×高372）mm；

（10）主机重量小于10kg；

4、配置清单

主机1台、采样管1根，电源（内置锂电池，配电池充电适配器和市电适配器）1套，氢气发生器1台，说明书2份，合格证1份。

（11）配置电脑1台，用于数据建档及处理，技术参数如下： （1）主机：PU：处理器i5以上，内存容量：不低于16G，硬盘容量：不低于512G，固态硬盘 ，内置无线网卡，视频接口：HDMI接口，USB个数：至少4个，电源瓦数：60W(12V/5A) 100~220V ，散热配置：风冷散热。（2）显示器：尺寸： 23-25英寸宽屏；（3）键盘鼠标：光电鼠标。

（12）配置移动电源2台，给仪器便携充电，技术参数如下：1）电池容量：1000-1499Wh；

2）额定功率：1000-1499W；3）电池类型：三元锂电池；4）支持电量数字显示。

### （九）多功能水质采样器

1.分瓶留样功能：仪器具有1～12瓶分瓶留样功能，瓶数可自由设定；

2.采样功能：具有实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式；

3.留样记录功能：具有记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD值和NH3-N值，可记录最新达1000条数据记录；

4.对外接口：具有流量计模拟接口，RS485接口；

5.具有断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后，仪器能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失；

6.具有自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存水，采样管路不产生沉积堵塞；

7.具有防溢功能：设置留样瓶数量，完成设定瓶数的留样后停止留样；

8.具有水样冷藏功能：水样冷藏保存在0℃～4℃；

9.采样间隔：1min～9999min可设；

10.单次留样样量：10ml～1000ml；

11.采样瓶容量：≥900ml；

12.留样量误差：±10%（留样200ml时）；

13.等比例留样量误差：±10%；

14.内置采样泵吸程：≥6.5米；

15.水平采样距离：≥60 米；

16.水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃）；

17.管路系统气密性：≤-0.07MPa；

18.平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

19.模拟接口：4mA～20mA；

20.数字量输入接口：开关量、RS485；

21.配置溶解氧分析仪2台，用于溶解氧现场监测，技术参数如下：

- （1）温度单位可选：℃和°F；

- （2）具有自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；

- （3）具有IP54或以上防护等级；

- （8）具有自动温度补偿、自动或手动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm)；

- （9）具有零氧标定和满度标定功能；

| 测量参数 |  | 溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值 |
| --- | --- | --- |
| 溶解氧 | 范围 | 电子单元：(0.00～99.99)mg/L 配套范围：(0.00～50.00)mg/L |
|  | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | (0.00~50.00)mg/L，±0.10mg/L (50.00~99.99)mg/L，±0.50mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ±0.30mg/L(≤20.00mg/L) ±10.0%(＞20.00mg/L) |
|  | 响应时间 | ≤45s(20.0℃时90%响应) |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 饱和度 | 范围 | (0.0～600.0)% |
|  | 最小分辨率 | 0.1% |
|  | 电子单元示值误差 | ±2.0% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 温度 | 范围 | (-10.0～135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1℃ |
|  | 仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃)；±1.0℃(其他范围) |

### （十）便携式大气采样器

（1）负压方式采集气态样品，进样气路与抽气气路隔离不能接触，不能交叉污染采样；

（2）仪器具有自动检测气密性，在高低温环境下真空箱都能保证气密性；

（3）具有气袋自动清洗功能，无需拔插气袋连接管，清洗次数、采样模式可设置；

（4）具有连续采样和瞬时采样功能，连续采样模式下，可根据气袋体积自动计算采样流量；

（5）具有实时监测真空箱内压力的功能，气袋采满能自动停止采样；

（6）真空箱内具有负压自动泄放功能；

（7）采样结束后真空箱内负压自动泄放，方便开启真空箱；

（8）采样枪具有独立加热功能且温度可控；

（9）可适用于1L~10L规格的气袋；

（10）具有环境温度和大气压检测功能；

（11）历史采样数据可查询、打印，可存储不少于100000组采样数据；

（15）具有手机远程客户端控制采样功能；

（16）采样流量：从小流量200ml/min至大流量4L/min之间，至少六档可选；

（17）适配气袋容积(1～10)L可选；

（18）采样负压＞（-16）kPa；

（19）工作温度(-20～+50)℃；

（20）环境大气压：(60~130)kPa；

（21）电池工作时间＞8小时；

（22）整机重量小于3.5kg。

# 六、采购项目商务要求

（一）报价要求

本项目为一个整体，投标人必须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分进行报价，且要提供详细的技术资料。报价包括设备采购、运输、安装、调试、验收、计量检定（或校准）及保修期内的维护保养、一切税费等所有服务和费用。

（二）交货时间和地点

1.交货时间：合同签订后50个工作日内。（包括设备到位、安装、验收，能交付用户使用）。

2.交货地点：采购人指定地点。

（三）设备要求

1.投标人提供的设备必须为合法的、全新的、安全的、符合国家有关行业标准的设备。如投标人提供的设备与招标要求出现偏差，投标人应该列出设备的差异数据。如果投标人所提供的设备被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由投标人负全责；

2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。所投产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品；

3.中标供应商应提供质量合格检定证明文件、产品计量检定（或校准）证书、储藏运输条件说明、使用说明等，并将产品说明资料（原装彩印）一并提供。

（四）实施组织要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，供应商应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

（五）运输、安装、调试

1.中标供应商负责将设备、材料运到现场过程中的全部运输费用，并保证货物的完好；

2.各种设备必须提供整套技术资料，包括设备说明书、使用手册、产品计量检定（或校准）证书及其它相关技术资料等交给采购方按装箱清单验收货物；

3.安装：仪器到货后按照合同内容进行安装调试指导，同时在安装调试期间,供应商技术人员在现场对用户员工提供免费技术培训，保证用户能熟练使用该系统；安装期间所需水、电路改造，排气、排水设备安装以及安装期间调试用试剂等由中标方提供。

4.调试：按中华人民共和国相关行业标准分阶段进行调试。

（六）验收要求

1.验收主体：根据本项目采购需求的要求，由采购人，中标供应商共同组织验收。必要时邀请第三方专业机构或相关专家或使用单位进行验收；

2.时间：设备到位安装后30日内；

3.方式：现场验收；

4.程序：由中标供应商按项目要求完成提供项目所需的工作，并编制项目验收相关文档资料向采购人提出验收申请；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形，中标供应商应做出详尽的现场记录，由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担；

5.内容：对全部设备品牌、型号、数量、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；

6.验收标准：货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为全新产品，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（七）合同签订及付款方式

1期：支付比例50%,签订合同后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同款的50%作为预付款；

2期：支付比例40%,设备验收合格（通过采购方验收）后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总额的40%；

3期：支付比例10%,设备验收合格正常使用一个月后支付合同总额的10%；

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

（八）质量保证及售后服务

1.质保期从验收合格之日起计算，设备质保期三年，质保期内免费上门维修、免费更换零配件。如生产制造商提供更优质服务，则按生产制造商的标准执行。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算；

2.质保范围为产品自身的质量问题，人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

3.仪器验收前需完成仪器检定或校准。

4.免费提供2年原厂常规耗材（投标时需提供耗材清单）。

5.质保期内，投标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。中标供应商应对本项目的设备至少提供3年质保期，质保期自项目验收合格之日起计算；质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4.技术培训及维护

中标供应商负责仪器的安装调试、安装调试期间在现场对采购人指定人数提供免费技术培训，中标方应按照甲方要求的时间、地点，提供不少于2次培训，培训人数及方式根据甲方要求，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等，包括现场培训、举办培训班等，直至用户方完全掌握设备的基本操作和维护管理。培训所需全部费用均由乙方支付。

（九）争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：1、提交汕尾仲裁委员会仲裁；2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

汕尾市生态环境局

2024年11月