汕尾市政府采购

招

标

文

件

【采购项目编号:441500-201711-09601-0031】

汕尾市公共资源交易中心

2017年12月

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，就其“汕尾市城区小汽车驾驶人科目二社会化考场服务”项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：441500-201711-09601-0031。

二、采购项目名称：汕尾市城区小汽车驾驶人科目二社会化考场服务。

三、采购预算：3600000元（租赁时间一年）。

四、符合资格的供应商应当在2017年12月18日上午8时30分起至2017年12月22日下午17时30分止（节假日除外）到汕尾市公共资源交易中心政府采购部现场领取招标文件。

五、投标截止时间：2018年 1月5日上午11时正(注：10时30分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：汕尾市汕尾大道马思聪艺术中心附楼左侧二楼评标室。

七、开标评标时间；2018年1月5日上午11时正。

八、开标评标地点：汕尾市汕尾大道马思聪艺术中心附楼左侧二楼评标室。

九、供应商资格：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定。

（1）具备独立承担民事责任能力的（提供营业执照等证明材料）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计核算且有依法缴纳税收和社保资金的良好记录（提供财务状况报告：1、资产负债表 2、损益表或利润表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供该证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和缴纳社会保障资金相关证明材料）。

（5）经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录（由采购人或市公供资源交易中心统一办理手续）。

（6）行政法定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具有有效期内的机动车培训机构工商注册登记的营业执照）（提供营业执照等证明材料）。

3、能够提供符合公安部139号令规定《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029-2017）和符合广东省公安厅《关于机动车驾驶人考试场的管理规定》试行要求的场地设计方案及标准（待建待购部份应承诺在完工期前必须兑现，交付验收、使用，否则必须赔偿经济损失并负法律责任）。

4、在汕尾市城区可用于建设考场的土地面积2万平方米以上（包括2万平方米），供应商必须在汕尾市城区范围内拥有考场用地的所有权或者使用权（提供场地相关材料）。

5、本项目不接受联合体投标。

注：供应商资格要求中的材料除编制入投标文件外，还应另附复印件（加盖公章）装订成册与开标/报价一览表一并封装。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《机构代码证》(如三证合一的仅提供企业营业执照)副本原件及正本复印件（加盖公章）；

2、法人代表授权书（如有委托）；

3、法人代表身份证原件（如无委托）及复印件（加盖公章）;

4、被委托人（如有委托）身份证原件及复印件（加盖公章）。

采购人名称：汕尾市公安局。

联系人：朱先生  电话：0660-3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

联系人：陈先生　电话（传真）：0660-3826961。

汕尾市公共资源交易中心

2017年12月15日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定。

（1）具备独立承担民事责任能力的。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计核算且有依法缴纳税收和社保资金的良好记录。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录。

（6）行政法定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具有有效期内的机动车培训机构工商注册登记的营业执照）。

3、能够提供符合公安部139号令规定《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029-2017）和符合广东省公安厅《关于机动车驾驶人考试场的管理规定》试行要求的场地设计方案及标准。

4、在汕尾市城区可用于建设考场的土地面积2万平方米以上（包括2万平方米），供应商必须在汕尾市城区范围内拥有考场用地的所有权或者使用权。

5、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目内容要求

1、通过本项目考场启用，满足汕尾市的年考试量，实现新建考场的考试系统符合有关规定及规范要求，适应驾驶人考试业务发展的实际需求。

2、本项目考场启用以后，自动化评判将替代在大部分的人工考试方式，提高对驾驶人考试过程中的驾驶技能操作准确性的判断，提高了驾驶人考试工作的严肃性、依法性；提高工作效率，增加每天考试的考试量，解决汕尾市新增机动车驾驶人数量急剧增加的现状；通过自动化评判严格规范驾驶人考试技能，为社会输送合格的驾驶技能和安全驾驶行为的安全型驾驶人。增强车管“阳光作业”，使汕尾市公安局交通警察支队车辆管理所的工作内容透明化、公开化，对各项考试内容及进程予以公开，有利于任何公民都可以通过特定途径，了解各项目业务工作，进行查询、监督，规范民警执法行为，简化办事程序，优化服务质量。

3、投标人能够提供符合中华人民共和国公安部发布的公安部139号令规定《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》(GA1029-2017) 《机动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》（GA1027－2017）、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件》（GA/T1028－2017）、《机动车驾驶人考场使用验收规范》（GA/T1030－2017）等系列驾驶人考试相关行业技术标准。和广东省公安厅交管局关于建设机动车驾驶人考场的设计要求的考场设计方案及标准。具体要求如下：

（1）方案设计内容应该包括建设面积在2万平方米以上（包括2万平方米）考场的平面图、效果图和考场综合报告；

（2）考试候考服务区建筑面积不少400平方米（可容纳400人），要求考试候考服务区建筑为钢筋混凝土框架结构；

（3）主控室建筑面积不少100平方米，要求主控室建筑为钢筋混凝土框架结构；

（4）停车场地建筑面积不少3000平方米（可停放接送学员车辆50辆以上）；

（5）食堂建筑面积不少180平方米；

（6）办公场地面积不少400平方米。要求办公场地建筑为钢筋混凝土框架结构。

（7）科目二考试场地应建设具备可考C1、C2车型考试线4条，同时，需配置考试车辆C1、C2车型共15辆（其中C2车型2辆）。

（8）考场的设备设施必须符合公安部门139号令规定《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029－2017）《机动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》（GA1027－2017）、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件》（GA/T1028－2017）、《机动车驾驶人考场使用验收规范》（GA/T1030－2017）等系列驾驶人考试相关行业技术标准。

（9）考场考试过程音视频必须接入市交警支队车管所监控中心，并与省公安厅交通管理局联网，按《广东省公安厅关于机动车驾驶人考试场 的管理规定》落实。

三、商务要求

- 完工期：中标确认并签订合同后20天内完成考场建设，并经广东省公安厅交管局验收合格后交付汕尾市公安局管理使用。

2、租赁期：租赁期为5年（租赁开始时间，以考场开始考试之日算起）。

3、报价要求：以实际考试合格人数计算租金，120元/人（大写：人民币壹佰贰拾元整），报价超过的当无效投标。

4、质保期（服务期）：按国家规范执行。

5、验收要求：中标方提供验收资料，经广东省公安厅交管局验收合格后交付汕尾市公安局管理使用。

6、售后服务要求：中标人应书面提出长期服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

7、在考场的租赁期间，考场的建设，设施配套，设施维修，系统维护，后勤保障服务人员、技术人员及安全员、引车员的工资、购买考试车辆等以及所产生的一切费用由中标方负责；考场的管理（包括场地管理、设施管理、系统管理、人员招聘、人员管理等）由采购方拥有最终决策权”。

8、付款方式：项目建设验收合格后，交付汕尾市公安局管理使用，每月按考试学员合格人数，于下一个月30日前办理租赁费支付手续。

采购人支付款项时，中标人同时向采购人提供相应金额的正式发票。

9、其他商务要求：

（1）采购人配合中标供应商收集本项目相关资料及文件。

（2）采购人协助中标供应商进行相关工作。

第三部分　投标人须知

一、说明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2 “监管部门”是指：汕尾市财政局。

2.3“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，（招标采购单位）可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的产品只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 《营业执照》 ；

2）《税务登记证》；

……

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1                                               ；

15.2                                               ；

……

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳形式和时间：投标人必须在开标截止时间前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向汕尾市公共资源交易中心提交投标保证金,投标保证金为人民币20000元整。

16.2.1投标人汇入保证金帐户：

户名:汕尾市公共资源交易中心

开户银行: 中国银行汕尾分行

帐号: 695165281017

备注：请注明“采购项目编号及投标保证金”。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为2018年1月5日上午11时正，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由（招标采购单位）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式、时间不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.2评分办法

25.2.1本次招标的评标采用综合评分法,权重分配为：项目内容(商务、技术)权重为80%，价格部分权重为20%。

（1）商务及技术部分（80分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩比较 | 2015年以来各家投标人有同类项目成功案例的进行对比，优的得5分，良得4分，一般的得0-3分。（提供合同主页复印件否则不得分） | 5 |
| 2 | 人员配备 | 根据各家投标人提供人员情况进行对比，优的得5分，良的得4分，一般得0-3分。（提供社保证明材料否则不得分） | 5 |
| 3 | 方案设计内容应该包括考场的平面图、效果图和考场综合报告 | 根据各家投标人提供考场的平面图、效果图、考场综合报告情况进行对比，优得5分，良得4分，一般得0-3分。 | 5 |
| 4 | 考试候考服务区建筑面积不少400平方米（可容纳400人），要求考试候考服务区建筑为钢筋混凝土框架结构 | 根据各家投标人响应情况进行对比，优得2分，良得1分，一般不得分。 | 2 |
| 5 | 主控室建筑面积不少100平方米，要求主控室建筑为钢筋混凝土框架结构 | 根据各家投标人响应情况进行对比，优得1分，其他不得分。 | 1 |
| 6 | 停车场地建筑面积不少3000平方米（可停放接送学员车辆50辆以上） | 根据各家投标人响应情况进行对比，优得4分，良得3分，一般得0-2分。 | 4 |
| 7 | 食堂建筑面积不少180平方米 | 根据各家投标人响应情况进行对比，优得2分，良得1分，一般不得分。 | 2 |
| 8 | 办公场地面积不少400平方米。要求办公场地建筑为钢筋混凝土框架结构 | 根据各家投标人响应情况进行对比，优得2分，良得1分，一般不得分。 | 2 |
| 9 | 配置考试车辆C1、C2车型共15辆（其中C2车型2辆） | 根据各家投标人响应情况进行对比，优得6分，良得4-5分，一般不得0-3分。（提供设备相关证明材料） | 6 |
| 10 | 科目二考试场地应建设具备可考C1、C2车型考试线4条 | 投标人建设具备考试线每条得12分，最多4条得48分 | 48 |
| 合计 |  |  | 80 |

（3）价格评分表（20分）

价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低价的(以实际考试合格人数计算租金，以等于或小于金额120元/人报价,报价超过120元/人的为投标无效)投标价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序前一名确定中标人名单。

26.2 按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》（包括短信通知），《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27   替补候选人的设定与使用。第二中标人为替补候选人，第三中标人无中标资格。

六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，中标人无正当理由未能与采购人签订合同的，取消中标资格，并按有关规定处理及赔偿采购人的经济损失。签订合同内容，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案

八、适用法律

31. 采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单。

第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购合同书

采购项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                       采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：______________元（￥____________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、项目完成期限

五、付款方式

六、知识产权产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1、 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括补充协议）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式四份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：

年     月    日               签定日期：        年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　响应文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

2.2供应商资格要求中的材料除编制入投标文件，还应另附复印件（加盖公章）装订成册与开标/报价一览表一并封装。

……

政 府 采 购

投

标

文

件

（正本/副本）

采购项目名称：

投标人名称：

日期：       年       月       日

## 一、自查表

## 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性及符合性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款提供复印件加盖公章，支票、汇票、银行保函等以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力(营业执照副本复印件加盖公章)…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标/谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                        。

授权单位：         （盖章）法定代表人         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：代理人性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

2．3投标保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、支票、银行汇票、银行保函等非现金）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（集中采购机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用、转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等非现金形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市公共资源交易中心：

我方 （制造商名称） 是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在 （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标/响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件，（投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务部分

3.2商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的产品要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 交产品完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 7 | 质保期：验收交付之日起 年 。质保期满后，对所供应的产品可提供终身维护保养。 |  |  |
| 8 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有售后服务点（或合作代理） |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年     月     日

四、采购项目内容(技术)部分

（2）采购项目内容(技术条款)响应表

| 序号 | 招标采购项目内容要求 | 投标实际招标采购项目内容 (投标人应按投标/响应货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目内容(技术条款)”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标/报价(租金)一览表

招标编号：                                 货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单价(租金)/人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕尾市城区小汽车驾驶人科目二社会化考场服务 |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月  日